HS5618B型个人声暴露计

使用说明书

国营四三八○厂嘉兴分厂

- 概述

HS5618B型个人声暴露计是一种既能测量A计权声压级、等效连续声级Leq又能测量声暴露级LAE与噪声暴露量E的智能化噪声测量仪器。HS5618B采用先进的数字检波技术，由MSP430单片机进行控制计算，具有自动量程转换、可靠性好、稳定性高、动态范围宽等优点。其性能符合GB/T 3785、GB/T 15952中对2级声级计及个人声暴露计的要求，可广泛应用于各种环境噪声的监测、劳动保护工业卫生噪声评价及各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量分析。

- 主要技术性能

2.1测量范围

A 声  级：40dB～130dB

噪声暴露：0.1～99.9（Pa2.h）

2.2频率范围

20Hz～8kHz

2.3频率计权

A计权

2.4时间计权

F（快）、S（慢）。

2.5测量时间

手控、10s、1min、5min、10min、15min、30min、1h、4h、8h、24h。

2.6自动测量显示

自动测量LA、Leq、Lmax、LAE、E、Tm（测量时间）与4位LCD液晶数显。

2.7传声器

Φ12.7mm预极化测试电容传声器

标称灵敏度-32dB/Pa

频率范围20Hz～12.5kHz

2.8校准

使用HS6020型声级校准器（1000Hz、94dB）进行校准。

2.9电源

使用二节7号电池，耗电约25mA,可连续工作24小时以上。

2.10外形尺寸

长×宽×高：116mm×61mm×25mm

2.11质量

160g

2.12使用条件

气    温：0℃～+50℃

相对湿度：25%～90%

气    压：65kPa～108kPa

3．结构原理

声暴露计外型见图1所示

3.1传声器: 将声信号转化为电信号，通过螺纹与前放连接.

3.2前置放大器:内置式，起阻抗变换作用。

3.3固定夹:方便现场使用时固定传声器位置.

3.4延伸电缆:延长传声器位置距离. 延伸电缆与主机通过一弹性插座连接,取

下电缆只需拿住插头套向外拔出即可.

图1   HS5618B型个人声暴露计

3.5 LCD:液晶显示器,可显示各种测量结果.

3.6 面板按键

3.6.1复位孔:用于系统复位到开机状态.通过钟表小起子按一下内置按钮即可。

3.6.2 Ts/删除：为[设定/删除]键，用于设定测量时间及删除数据。

3.6.3 [方式]键：按键可读取Leq、Lmax、LAE、E、Tm数据及手控设置。

3.6.4 [启动/暂停]键：按键启动自动测量，也可暂停手控测量状态。

3.6.5 [开/关]键：按键开/关个人声暴露计。

3.7 电位器：进行声校准时调节灵敏度。

3.8 电池盖: 内置2节7号电池盒,取下电池盖即可安装电池。

4．使用方法

4.1使用前检查

4.1.1检查测量传声器是否已安装好。

4.1.2检查电池是否已装好，如未安装好则取下底板，拿出电池盒按正确极性装入电池。

4.1.3必要时应对声暴露计进行声校准。

4.1.4声暴露计应定期送计量部门进行检定，以保证声暴露计的准确性。

4.1.5请注意, 测量传声器是精密测量元件，使用时不要打开保护罩，更不要用手去触摸膜片，慎防跌落而损坏传声器。

4.2瞬时声级LA的测量

按一下[开/关]键约2秒并在有数字显示时松开，仪器液晶显示“ＸＸ.Ｘ”数值。显示的数值就是A计权声压级,5秒后就可正常使用。如遇到显示不正常，可用钟批按一下[复位]按键进行复位。开机即为F时间计权，LA指示值每秒刷新一次。如果被测噪声起伏较大，造成示值变化较大，按一下[设定/删除]键，使显示器上方出现箭头指向S(慢挡时间计权方式)，显示“——.—”；再按一下[方式]键，“——.—”消失，显示“ＸＸ.Ｘ”数值，说明仪器处于S(慢)挡时间计权方式，即增加了平均时间而使示值变化减小。

4.3等效连续声级Leq的测量

等效连续声级Leq又称时间平均声级，定义为在规定的时间间隔内，方均根声压与基准声压之比的以10为底的对数再乘以20,声压用标准频率计权得到，等效连续声级的单位是dB。

即：



式中：为瞬时A计权声压，为基准声压，=20µPa，

T为积分时间，；LA为瞬时A计权声压级

4.3.1手控时间测量

按[设定/删除]键，液晶显示器出现“——.—”，表示处于手控时间测量方式。按[方式]键2次，液晶显示器的左边Leq亮。由于尚未开始测量，显示器上显示0.0。如果显示值不为0.0，则为上一次测量结果，它对本次测量没有影响。按[启动/暂停]键，显示屏上方出现采样符号▲并闪动，表示开始测量。屏上显示的“XX.X”值是到读数时为止所经历时间的Leq值。到达规定时间（例如1分钟），再按一下[启动/暂停]键，采样符号停止闪动，测量暂停，这时的示值即为刚才一段时间（如1分钟）内的Leq值。如果需要继续测量，则再按一下[启动/暂停]键，采样符号又开始闪动，测量继续，直到再按一下[启动/暂停]键，采样符号停止闪动，这时的示值是两段测量时间的Leq值。如果需终止本次测量或重新进行一次测量，则应按一下[设定/删除]键，液晶显示器上采样符号消失，本次测量结果被清除。

注：时间计权F（快）或S（慢）只与时间计权声级Lp有关，与积分测量Leq无关。

4.3.2定时自动测量

测量前通过按[设定/删除]键，预先设定测量时间。按该键使显示屏显示0:10（10s），再按该键，依次往下显示为1:00（1min），5:00(5min),10:00(10min),15:00(15min),0.30(30min),1.00(1h),4.00(4h),8.00(8h),24(24h);再按一下回到显示“——.—”手控时间测量。要选择某一时间就停在某时间上。测量时间设定好后（如1:00），按[方式]键，使显示器左边Leq亮，按一下[启动/暂停]键，显示器上方出现的采样符号▲，表示已开始Leq测量，屏上显示的是到读数时为止所经历时间的Leq值。到达设定好的测量时间如1分钟后，采样符号消失，表示测量已自动结束，显示的“ＸＸ.Ｘ”值即为刚才设定时间内测得的Leq值。这时如再按一下[启动/暂停]键，则开始新的一次Leq测量，测量时间与上一次相同。

4.4 最大声级Lmax的测量

测量方法同Leq,在测量Leq的同时已在测量Lmax，这时只要按一下[方式]，键使显示器左边Lmax亮，显示的“ＸＸ.Ｘ”值即为Lmax值。

4.5 声暴露级LAE的测量

测量方法同前，在测量Leq的同时已在测量LAE,这时只要按一下[方式]键，使显示左边LAE点亮，显示的“ＸＸ.Ｘ”值即为LAE值（dB）。

LAE是声暴露级，也即1秒钟的等效声级，用来评价单次噪声事件，如飞机的一次或降落，一辆汽车驶过，一次锅炉超压放气等。

式中：为该次噪声事件对声能有显著贡献的足够长的时间间隔，

=1s,为参考时间。

LAE与Leq的关系为：

式中是的积分测量时间（s）。

4.6 噪声暴露量E的测量

测量方法同前，在测量Leq的同时已在测量E，这时只要按一下[方式]键开关，使显示右边E点亮，显示的“ＸＸ.Ｘ”值即为E值（Pa2.h）。

声暴露E是在规定时间间隔或过程内，声压平方的时间积分，并由下式给出：

式中：——在t1起始和t2结束的积分时间内，A计权瞬时声压的平方。如果A计权声压为帕（Pa）运行时间为小时则声暴露的单位为帕平方小时（Pa2.h）

E与Leq的关系如下：

（dB）

式中：是的积分测量时间。

4.7 测量经过时间Tm的测量

测量方法同前，按一下[方式]开关，使显示右边Tm点亮，显示的“ＸＸ.ＸＸ”值即为测量经历时间：分·秒或时·分（大于1小时）。

4.8 过载及指示

当在测量过程中如出现声压级太高，超过声暴露计的线性工作范围，在LCD上会出现箭头符号▲指向过载。如果是测量Lp，当不过载时，过载的箭头符号▲消失。如果是测量Leq，则在测量过程中该箭头符号▲始终指示，直到本次测量被复原或启动新的一次测量自动消失。

4.9 复位

只有当声暴露计出现开不了机或测量不能进行时，可用钟表小起子按一下面板右上方的[复位]孔内按钮使系统复位。

4.10 风罩的使用

当在有风的场合下进行测量时可以使用风罩以降低风噪声的影响，它可降低风噪声能力大约为10dB～15dB。

4.11 电池检查及更换电池

声暴露计工作时会自动检查电池电力不足，如电池电力不足，LCD左上方会显示“LOBAT”，提醒应更换电池。取下声暴露计底电池盖，取出电池盒及电池，重新装上新电池，盖回盖板声暴露计又可正常使用。

5．声校准

声暴露计出厂时已经进行过校准与检定，一般情况下不需经常进行校准。如较长时间不用或更换传声器或经过检修，则需进行校准。

校准通常指声校准，可使用HS6020型（1kHz、94dB）声校准器进行校准。先将声级校准器套入传声器上，开启声暴露计电源，处于F（快）、LA瞬时值）状态，约5秒钟后，按一下声级校准器按钮开关，声暴露计应指示93.8dB,如不是可以用钟表小起子调节右侧面校准电位器。由于本声暴露计只具有A计权频率计权，因此不宜使用其它频率的声校准器进行校准。

6. 为计量目的规定信息

6.1参考声压级：94dB。

6.2参考入射方向：传声器的轴向。

6.3传声器参考点：传声器膜片中心。

6.4从声压响应到自由场响应（参考入射方向）的修正数据。

| 频率（Hz） | 1k | 1.25k | 1.6k | 2k | 2.5k | 3.15k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正值dB | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |

| 频率（Hz） | 4k | 5k | 6.3k | 8k | 10k | 12.5k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正值dB | 1.0 | 1.55 | 2.1 | 3.2 | 4.5 | 6.2 |

6.5电输入设备：可用等效电阻抗代替传声器进行电信号测试，等效电阻抗的电容为20pF，绝电阻大于1GΩ。使用时将装有等效电阻抗的屏蔽筒旋在前置放大器上。

6.6最高本机噪声：当声暴露计置于低声级声场中以及用上述配合器代替传声器并将其短路时，最高本机噪声为34dB（电噪声级不大于34dB）。

6.7传声器上允许最高声压级：135dB。

6.8电输入设备的最大峰值输入电压：3Vp-p。

6.9声暴露计符合技术要求时工作电压范围：2.2V～3.3V。

地址：浙江省嘉兴市洪兴路432号

电话：0573-82083593 ，82070677，82133170（FAX）

网址：www.hs4380.cn