1.前言

HS5633B型通用声级计是根据国家声级计新标准要求创新研制而成，设有A、C频率计权网络、高低量程、过载与欠量程指示、保持测量、数显指示及交直流信号输出等功能，具有动态范围大、操作简单、使用方便等特点，性能符合声级计新标准2级要求。可广泛用于机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量和环境噪声测量，适用于工厂企业、环境保护、 劳动卫生、交通、教学、科研等部门的声测试领域。

2.主要技术性能

2．1传声器

1∕2英寸（Φ12.7mm）HS14423型测试电容传声器

极化电压：0V

灵 敏 度：25mV∕Pa

频率范围：20Hz～12.5kHz

2.2声级测量范围

35dB～130dB( A )   40dB～130dB( C )

2.3频率计权与频率范围

A计权    C计权     ƒ:20Hz～8kHz

2.4参考声压级与校准检验频率

94dB( A ) ,  1000Hz 。

2.5级程分挡设设置

L( 低 ): 35dB～100dB( 参考量程  ),  ＞100dB过载指示.

H( 高 ): 65dB～130dB ,   ＜65dB欠量程指示 ,   ＞130dB过载指示 。

2.6时间计权与保持设置

F:快特性，指数时间常数125ms

HOLD：保持最大瞬时声级

2.7电输出

交流信号输出：最大有效值约为2V，输出阻抗600Ω。

直流信号输出：0.35V～1.3V,按0.1V/10dB变化，负载阻抗1MΩ。

2.8数显指示：50mm×20mm 三位半液晶显示器，分辨率0.1dB，更新速率约1次/秒.

2.9仪器等级：符合IEC61672标准2级。

2.10声校准：HS6020(94dB，1000Hz)声级校准器。

2.11电源:DC9V，使用一节9V叠层电池，并设有外接电源输入孔。

2.12外形尺寸：l×b×h：246mm×70mm×30mm

2.13质量：260g（连电池）

2.14工作环境：

温  度：-10℃～50℃

湿  度：25﹪～90﹪

大气压：65kPa～108kPa

3 工作原理与结构功能

3.1 HS5633B通用声级计主要由传声器、前置放大、频率计权与量程控制、信号处理放

大、电源、A/D变换器、液晶显示器等各部分组成。工作原理框图如图一所示：

3.2 声级计外形结构功能如图二所示

1： 传声器，将声信号转化为电信号，通过螺纹与前放连接。

2： 前置放大器，内置式，起阻抗变换作用。

3： 锁紧螺母，固定前置放大器。

4： 固定圈，固定上下机壳。

5： 上机壳

6： 面板

7： LED指示灯：LOW绿灯亮表示欠量程，应设置开关至L。OVER红灯报警表示过载，

量程应增大，设置开关至H。

8:  液晶显示器，指示噪声测量值，其中左上角显示“←”符号，表示进入HOLD保持测量，液晶框中间出现“︰”符号，则表示欠压，应更换电池。

9： 频率计权选择开关，A表示A计权，测量A声级。C表示C计权，测量C声级。

10：高低量程选择开关，L表示低量程，H表示高量程，根据被测噪声大小及过载欠量程指示情况设置，一般先置于L。

11：电源及时间计权设置开关，OFF表示关电源，F表示快特性.开机测量，将此开关

置于F即可。

12：灵敏度校准调节电位器CAL，进行声校准时，微调校至规定值。

13：保持测量按键，按一下此键，显示器中出现“←”符号,再按一下保持符号“←”

消失。

14：交直流信号输出插座

15：外接直流电源电压输入插座

16：9V电池扣

17：9V叠层电池（使用时注意有效期）

18：铭牌

19：下机壳

20：电池盖板，取下盖板时，先压左端开槽部位，再右向推出即可。

4 使用方法

4.1. 使用前准备

4.1.1仔细阅读使用说明书，了解性能功能及注意事项。

4.1.2装传声器，从仪器箱包中取出声级计后，先取下声级计前置放大器头部的塑料保

护罩，再从随机配的传声器包装袋里的塑盒中取出传声器，小心装配到前置放大器。

4.1.3装电池，取一节9V叠层新电池（一般能连续工作在4小时以上），并通过电池盒

内的电池扣连接牢，略整线位，放平电池，平移推入电池盖板。

4.1.4电池电压检查：将电源开关从OFF位拨向F，检查显示器中无“︰”符号出现，

表明可进行声级测量，否则应重新更换电池装入。

4.2声级测量操作

4.2.1将电源开关置于F,即快挡，时间计权为指数快特性响应。

4.2.2设置频率计权开关至A或C，一般由测量者根据测量要求选择。A、C计权的频响

特性由声级计标准规定，区别在低段频与高段频对声信号的响应特性不同，环境噪声

测量常选用A计权。

4.2.3根据被测噪声大小设置量程选择开关于L或H。

4.2.4读数：液晶显示的数值即为测量值：dB( A ) 或dB( C )。

4.2.5保持测量：按一下面板上HOLD KEY，显示器左上角出现HOLD“←”符号,则进入

保持测量，如有更大声信号出现，声级计自动保持最大瞬时声级.不需保持时再按下

保持键，使“←”符号消失。

4.2.6欠量程指示：只有在高量程H挡位测量时出现，当被测声信号低于65dB时，LOW

绿灯亮表示欠量程，需将量程开关设置于低量程L挡，LOW绿灯灭。

4.2.7 过载指示：在L挡声信号超100dB时,OVER红灯亮时，表示过载，需将量程开

关设置于H档。在H测挡量时，声信号超130dB时, OVER红灯亮，表明被测声信号 已

超过测量范围，要选用高量程声级计。

4.3声校准：将声级计功能开关分别设置于F、A、L位，将声级校准器（94 dB，1000Hz）

配合到声级计传声器上，开启校准器电源，声级计应指示93.8 dB，可微调CAL校准

电位器到校准值。声级计具有良好的稳定性，没有特别要求，无需经常校准。如果

选用114 dB或124 dB声级校准器，量程开关一定要选在H高量程挡。若校准频率为250 Hz，频率计权开关置于C。

4.4外接电源：声级计左侧有一外接电源输入插座（Φ1.1）,內芯为负，外壳为正，当

声级计长时间连续监测时可用外接直流电源9V供电，注意插头极性与外径应符合要

求。

4.5输出分析：用Φ3.5立体声耳机插头接入，內芯为交流输出，中芯为直流输出，外

壳接地.可通过屏蔽线接到相应的分析仪器输入端。

4.6附件使用

4.6.1随机配备一风罩，用于室外遇风测量使用，装在传声器上即可，可减少风对噪声测量的影响。

4.6.2如购买有延伸电缆，只需拧松声级计前置锁紧螺母将前置放大器拨出，而将延伸

电缆一端按定位槽口要求装入，并拧紧锁紧螺母，再将电缆线另一端直接装上传声

器，在测量前，应进行声校准。

5. 注意事项与常见问题

5.1声级计配用的传声器是一种精密型传感器，切勿拆卸、跌落，防止掷摔（传声器内

膜片易损坏），长期不用声级计，可取下放入包装盒中。

5.2在使用过程中，液晶中出现欠压告警，应及时更换电池。

5.3声级计应避免放置于高温，潮湿及含盐酸碱成份高的空气或有化学气体的地方。

5.4声级计测量前，可先开机预热2分钟，潮湿天预热5至10分钟。

5.5请勿擅自拆卸仪器，遇仪器工作不正常时，可送修理单位或厂方检修。