1.前言

HS5633型数字声级计是按新标准要求研制的一种常规声级计，设有A频率计权网络、高低量程、过载与欠量程指示、保持测量、数显指示等功能，具有动态范围大、操作简单、使用方便等特点，性能符合声级计新标准2级要求。可广泛用于机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量和环境噪声测量，适用于工厂企业、环境保护、 劳动卫生、交通、教学、科研等部门的声测试领域。

2.主要技术性能

2.1传声器

1∕2英寸（Φ12.7mm）HS14423型测试电容传声器

极化电压：0V

灵 敏 度：25mV∕Pa

频率范围：20Hz～12.5kHz

2.2声级测量范围

40dB～130dB ( A )

2.3频率计权与频率范围

A计权  ƒ:20Hz～8kHz

2.4参考声压级与校准检验频率

94dB   1000Hz

2.5级程分挡设设置

L( 低 ): 40dB～100dB( 参考量程  ),  ＞100dB过载指示.

H( 高 ): 70dB～130dB ,   ＜70dB欠量程指示 ,   ＞130dB过载指示 。

2.6时间计权与保持设置

快特性F，指数时间常数125ms

HOLD（保持）：保持最大瞬时声级

2.7数显指示：三位半液晶显示器，分辨率0.1dB，更新速率约1次/秒.

2.8仪器等级：符合JJG188检规 IEC61672标准2级。

2.9声校准：HS6020(94dB，1000Hz)声级校准器。

2.10电源: DC 7V～9V，使用一节9V叠层电池。

2.11外形尺寸：l×b×h：162mm×62mm×24mm

2.12质量：160g（连电池）

2.13工作环境：

温  度：-10℃～50℃

湿  度：25﹪～90﹪

大气压：65kPa～108kPa

3 工作原理与结构功能

3.1 HS5633数字声级计主要由传声器、前置放大、频率计权与量程控制、信号处理放

大、电源、A/D变换器、液晶显示器等各部分组成。工作原理框图如图一所示：

3.2 声级计外形结构功能

1： 传声器，将声信号转化为电信号，通过螺纹与前放连接。

2： 前置放大器，内置式，起阻抗变换作用。

3： 过载指示灯OVER，红灯报警表示过载，量程应增大，设置量程开关至H。

4： 欠量程指示灯LOW，绿灯亮表示欠量程，应设置量程开关至L。

5： 液晶显示器，指示噪声测量值，其中左角显示“◄”符号，表示进入HOLD保持测量，液晶框中间出现“LOBAT”符号，则表示欠压，应更换电池。

6： 后盖板与9V叠层电池：轻扣左端开槽部位，向外推出即可打开。9V叠层电池通过电池扣连接。

7： 电源开关，ON表示电源开，OFF表示电源关。

8:  保持测量开关，HOLD表示保持测量，显示器中出现“◄”符号, 开关置MEAS（测量）,保持符号“◄”消失。

9： 灵敏度校准调节电位器CAL，进行声校准时，微调校至规定值。

10：高低量程选择开关，L表示低量程，H表示高量程，根据被测噪声大小及过载欠量程指示情况设置。

4 使用方法

4.1 使用前准备

4.1.1仔细阅读使用说明书，了解性能功能及注意事项。

4.1.2装传声器，从仪器箱包中取出声级计后，先取下声级计前置放大器头部的塑料保

护罩，再从随机配的传声器包装袋里的塑盒中取出传声器，小心装配到前置放大器。

4.1.3装电池，取一节9V叠层新电池（一般能连续工作在4小时以上），并通过机盒内的电池扣连接牢，略整线位放进电池，平扣压入电池盖板。

4.1.4电池电压检查：将电源开关从OFF位拨向ON，检查显示器中无“LOBAT”符号出现，表明可进行声级测量，否则应重新更换电池装入。

4.2 声级测量操作

4.2.1将电源开关置于ON, 测量开关置MEAS。

4.2.2开机自动设置频率计权A。A计权的频响特性由声级计标准规定，在低频与高频处对声信号有不同的响应特性。

4.2.3根据被测噪声大小设置量程选择开关于L或H，被测噪声＜100dB置于L。

4.2.4读数：液晶显示的数值即为测量值：dB( A ) 。

4.2.5保持测量：测量开关置HOLD，显示器左角出现“◄”符号,延时大约2秒则进入保持测量，如有更大声信号出现，声级计自动保持最大瞬时声级.不需保持时将开关置MEAS，保持“◄”符号消失。

4.2.6欠量程指示：只有在高量程H档位测量时出现，当被测声信号低于70dB时，LOW

绿灯亮表示欠量程，需将量程开关设置于低量程L档，LOW绿灯灭。

4.2.7 过载指示：在L档声信号超100dB时,OVER红灯亮时，表示过载，需将量程开关设置于H档。在H挡测量时，声信号超130dB时, OVER红灯亮，表明被测声信号已超过测量范围，要选用高量程声级计。

4.3 声校准：将声级计功能开关分别设置于ON、MEAS位，将声级校准器（94 dB，1000Hz）

配合到声级计传声器上，开启校准器电源，声级计应指示93.8 dB，可微调CAL校准电位器到校准值。声级计具有良好的稳定性无需经常校准。如果选用114dB 1000Hz校准器，量程开关一定要选在H高量程挡。

4.4 附件使用

随机配备一风罩，用于室外遇风测量时使用，装在传声器上即可，可减少风对噪声测量的影响。

5. 注意事项与常见问题

5.1声级计配用的传声器是一种精密型传感器，切勿拆卸、跌落，防止掷摔（传声器内

膜片易损坏），长期不用声级计，可取下放入包装盒中。

5.2在使用过程中，液晶中出现欠压告警，应及时更换电池。

5.3声级计应避免放置于高温，潮湿及含盐酸碱成份高的空气或有化学气体的地方。

5.4声级计测量前，可先开机预热2分钟，潮湿天预热5至10分钟。

5.5请勿擅自拆卸仪器，遇仪器工作不正常时，可送修理单位或厂方检修。