HS6020B型声级校准器

使用说明书

国营四三八O厂嘉兴分厂

HS6020B型声级校准器

HS6020B型声级校准器主要适用于传声器、声级计、噪声分析仪等声学测量仪器声压校准。HS6020B体积小、重量轻、使用方便。性能符合IEC 60942及GB/T 15173标准1级要求。

1主要技术性能

- 声压级：94dB±0.2dB

- 校准频率：500Hz和1000Hz声压级精度：1级

- 谐波失真：≤1％

- 电源：1×6F22电池

- 尺寸：Φ48mm×110mm

- 重量：约300g(包括电池)

- 附件：产品合格证  一份

- 使用说明书    一份

- 使用环境  空气温度：0℃~+40℃

相对温度：≤80％

大气压力：65kPa～100kPa

2工作原理

HS6020B型声级校准器主要由500Hz和1000Hz正弦振荡器和换能器两部分组成。振荡器采用单片机技术，为换能器提供一个频率与幅度都可控制的正弦驱动信号。换能器是一只特制的性能稳定的声发生器，在正弦驱动信号激励下校准器前腔内即可产生稳定的声压级。

3使用与维护

3.1校准器组成外形图

3.2电池更换

逆时针旋转,轻轻打开后罩,取9V新电池放入电池盒中,扣上极扣再旋上后罩。

3.3声压校准

设置开关于94dB、1000Hz时, 面板上LED红灯发亮，表明接通电源，前腔中产生1000Hz、94dB声压；当设置开关于94dB、500Hz时，前腔中产生500Hz、94dB声压。用1000Hz进行校准时，开关设置先在1000Hz位置再设置开关于500Hz。校准结束请及时设置开关于关的位置。注意当面板上LED红灯变暗时，则请及时更换电池。

3.4注意事项

- 使用中不要旋出声校准器的藉合腔。

- 一般不要旋下后罩，更不可旋动印制板上的可调电位器。

只有计量校准时才可作调整,否则将影响校准器声压级。

- 应避免放置于高温、潮湿及含盐酸碱有化学气体的地方。

- 切勿拆卸、跌落，防止掷摔。

- 请勿擅自拆卸仪器，遇校准器工作不正常时，可送修理单位或厂方检修。

地址：浙江省嘉兴市洪兴路432号

电话：0573-82052996  82133170（FAX）

网址：www.hs4380.cn