HS6280E型两通道噪声频谱测试仪

使  用  说  明  书

国营红声器材厂嘉兴分厂

一、概述
　　HS6280E型两通道噪声频谱测试仪是一种两通道实时精密声学测量仪器,具有量程范围大﹑自动测量存储各种数据等特点,选用内置倍频程及1/3倍频程滤波器可进行频谱分析,通过USB口可在PC机上读出实时声压级,通过点测或连续的测试方式可测量倍频程及1/3倍频程各频率点对应的声级及图谱,并可由系统打印机打印出来。
　　HS6280E型两通道噪声频谱测试仪采用人机对话的操作,在PC机上用鼠标点击按键就可以进行所要的操作,操作十分简单,可靠性高,可广泛用于各种机器﹑车辆﹑船舶﹑电器等工业噪声和环境噪声测量,适用于工厂企业﹑环境保护﹑交通﹑教学﹑科研部门等的声测试领域。符合JJG188-2002标准1型的要求。
二、主要技术性能

- 声级测量范围：
　30dB～130dB（A）
　35dB～130dB（C） 
　45dB～130dB（Lin）

- 频率范围：20Hz～20kHz。

- 灵 敏 度：50mV/Pa。

4、 频率计权与频率范围：A、C计权、线性Lin。 
5、 检波器特性：真有效值峰值因素≥10。 
6、 时间计权：F（快）、S（慢）。
7、 量程分档设置、最大动态范围60dB﹐自动指示超量程与欠量程。
8、 自动测量功能：Ｌp﹑倍频程及1/3倍频程频谱分析。
9、 校准：1型声级校准器（HS6020或HS6028A）。
10、显示：四位数码显示,分辨率0.1dB。
11、电源：220V外接交流电源。
12、通道数：两个声通道。

三、整机结构

- 前面板：在仪器的前面板上有电源开关和接入插座。

- 后面板: 在仪器的后面板上有220VAC电源插座和USB接口。

- 延伸电缆：配有延伸电缆两根,各对应两个通道。

- 传声器：配有两个传声器,各对应两根延伸电缆。

5、USB连接线：用于仪器和计算机的连接。 
6、电源线：用于给仪器提供电源。

四、使用

1、把传声器旋在延伸电缆上。 
2、把延伸电缆插入前面板上接入对应插座,并旋紧锁紧螺母。 
3、把电源线插入后面板上220VAC电源插座并接通电源。

4、把USB连接线一端插入后面板上USB接口，另一端插入所使用的计算机。

- 打开仪器前面板上电源开关,在计算机上运行HS280E软件（必须先安装HS6280E软件）。

- 软件安装和使用详见HS6280E软件使用说明书。

五、注意事项

1、必须先打开仪器电源且USB接口把仪器和计算机连接好后，待采集卡被计算机识别后才能运行HS6280E软件。

2、传声器最好对应好彼此的通道号,一般不要随意改变。

3、仪器如出现异常情况应关闭电源并退出HS6280E程序后,再开启

仪器电源后待采集卡被计算机识别后运行HS6280E软件，如仍然不

能正常工作，立即关闭电源，和我厂联系维修。

- 由于延伸电缆会因为实际使用情况比规定的要长,会对仪器的性

能有所影响。

- 如用声校准器进行声校准时，通道读数和94dB相差悬殊，应

更换传声器。

- 电源插座内装保险丝，并配有备用保险丝（1A）。

六、其它
1、选购附件：校准器、三脚架、转接杆。 
2、外形尺寸: 365mm×285mm×100mm;质量：800克。 
3、基本配置：HS6280E主机及5m、10ｍ延伸电缆各一根、专用软件、风罩2个。

4、电脑及显示器用户自配。