HS6288E型多功能噪声分析仪

使 用 说 明 书

国营四三八○厂嘉兴分厂

一  概述

HS6288E型多功能噪声分析仪是一种便携式智能化的噪声测量仪器，它集积分、噪声统计、噪声采集等几种功能于一体，在设计和功能上都有许多创新，能满足多种测量要求，主要性能指标符合JJG188—2002声级计检定规程要求。

本仪器具有大屏幕液晶显示，测量结果可长期保存在仪器内，最多可以存储500组单组数据和4组整时数据，通过内置RS-232C接口可在现场或事后用微型打印机打印出来或传送至计算机中。

本仪器结构紧凑、造型美观、功能多、自动化程度高，可用于环境噪声的测量，也可用于劳动保护、工业卫生及各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量。

二  主要技术性能

- 传声器：Φ12.7mm(1/2″)驻极体测试电容传声器

- 测量范围： 35dB~130dB

- 频率范围：20Hz~12.5kHz

- 频率计权：A、C计权

- 时间计权：快（F）、慢（S）

- 检波器特性：LMS真有效值，峰值因数3

- 级量程：设高、中、低三档，每档线性范围≥60dB。

- 测量时间设定：10s、1min、 5min、 10min、 15min、 20min、30min 、 1h、8h、24h、24h整时、Man (人工)。时钟：年、月、日、时、分、秒自动运行。

- 自动测量功能：LA、Leq、、LN(L5、L10、L50、L90、L95)、SD、Lmax、 Lmin、Ld、Ln、Ldn等

- 测量数据自动存储:500组。

- 显示器：大屏幕液晶显示具有模拟表针、背光源显示等功能。

- 输出接口：交流输出、直流输出、RS-232C接口。

- 延伸电缆：视用户要求可配5米、10米、15米、20米

- 电源：5节LR6(5号) 高能碱性电池，并设有外接电源插入插孔。

- 外形尺寸：l×b×h(mm) 290×80×30

- 质量：480g

- 环境条件：温度 -10℃～50℃、相对湿度 20%～90%

三  工作原理与主要功能

1  内有日历时钟，关机后还可长期准确运行，不用每次开机重新设定。

2  测量方式2种：

  - 单组测量

可测量某组或某个网格点的Lp、Leq、、LN(L5、L10、L50、L90、L95)、SD、Lmax、Lmin等，可记录下启动测量的日期和时间，以上测量结果可通过液晶显示屏显示或通过微型打印机打印出来，也可连计算机打印。

  - 24h整时自动测量

可测量某个点24小时的Lp、Leq、、LN(L5、L10、L50、L90、L95)、SD、Lmax、Ld、Ln、Ldn、Lmin等，每小时测量多少时间可根据用户从10s~1h任意设定。可记录下测量启动的日期和时刻，以上测量结果可通过液晶显示屏显示或通过微型打印机打印出来，也可连计算机打印。

3 RS-232C接口外接HS4784微型打印机或微机实现测量数据自动打印。

4 数据可任意调阅

5 有Batt欠压指示

6 有过载指示和欠量程指示

7 有动态条图显示功能，每0.5s显示1次瞬时值，可准确地反映声压的变化趋势。

8 可人工设定网格点号。

四  结构特征

仪器采用塑压成形的上下机壳，内侧喷涂导电漆形成屏蔽层，具有良好的抗电磁干扰性。外形为尖头，可减少声反射。主机重量轻、体积小，可手持操作。打开背面电池盖，能方便装取电池。必要时可旋出下机壳上的固定螺钉，取下机壳，对内部进行调试与维修。

五  使用方法

1 面板与开关如图1所示：

2使用前准备

- 装电池：打开仪器背面电池盖板，按照极性标记装入五节5号干电池，连续测量时间在8小时以上，建议用高能碱性电池，当外接电源时，通过一配套插头接入9V直流电压至右侧面的电源插孔中，请注意正负极性。

- 给打印机充电：打印机电源开关至OFF，将配套的充电器插头接入到打印机侧面外接充电器插座中。充电至少4小时。如果在室内打印，接上充电器电源可直接工作。

- 装传声器：打开包装盒，小心取出传声器，对准前置级头子螺纹口顺时针旋紧，切不可掉下、摔扔或将传声器上金属保护栅旋下。长期不用时请取下放回包装盒中，有条件可放置在干燥缸中保管。

- 如果用户配套延伸电缆，只需拧松前置固定螺母，将前置级拔出，并按照定位槽口配合装入延伸电缆一端，而在另一端装上传声器即可。

- 通电检查：开启分析仪右侧面上电源开关，显示器应显示A声级，F快特性，显示模拟表针刻度，（如果在左面出现“Batt”,表示电池不足，请及时更换电池。）此时加声压，相应数据应跟随变化表示正常。

- 声校准：将声级校准器（94dB、1KHz）配合在传声器上，不振不晃，开启校准器电源，分析仪计权设置A或C(按面板上[计权]键)，声压级读数应93.8dB，否则调节分析仪右侧面（17）灵敏度调节电位器，校准完成取下校准器。如果用活塞发生器（124dB、250Hz），分析仪计权必须设置在C计权，高量程，校准读数应指示在124dB。

3  瞬时声级测量

- 开启分析仪电源开关或按[复位]键，工作方式即为瞬时A声级“F”快特性，“中”量程测量，测量数据为所测A声级值，如果要测C声级，则按面板[计权]键，使液晶显示C，显示数据为C声级值。如果读数变化较大，可按面板[快慢]键“S”慢档时间计权进行测量，如果声级过高，过载指示OVER闪亮，则按[量程]按钮使其置“高”量程，如果声级太低，欠压指示LOW出现，则按[量程]按钮使其置于“低”档量程。

- 按[保持]键，显示“HOLD”，分析仪处于最大值保持测量状态。这时，只有当更大声级到来时，该读数才会改变（升高），否则将予保持，在按一下该按钮“HOLD”消失，分析仪又回到测量瞬时声级状态，再按一下该按钮，“HOLD”又出现，可进行新的-次最大值测量。瞬时声级测量还可以利用动态条图显示观察声级变化。

4  单组自动测量Leq、、LN(L5、L10、L50、L90、L95)、SD、Lmax、Lmin等数据。

① 开机后分析仪在初始状态下，测量并显示瞬时声级LA，按一下[时钟]键，分析仪显示实时时钟的时分,再按[时钟]进入设置时钟状态，左边显示1,右边显示年份,用[↑]键改变右边的年份数据，再按[时钟]键后开始设置月份(左边显示2,右边显示月份,按[↑]改变月份),依次类推设置日时分秒(左边分别对应为3456),最后按[时钟]完成设置.

② 测量时间设置（根据用户需要进行）

分析仪在初始状态下，测量并显示瞬时声级 LA， 按[ 定时 ] 键选择测量时间 (10s-1m-5m-10m-15m-20m-1h-8h-24h-MAN-10s循环)。选择“Man”方式，按[运行]液晶显示“RUN”,  开始测量。再按[ 运行 ]键，显示屏显示“PAUSE”，测量暂停。再按[运行]键则继续测量

③ 网格点设置（根据用户需要进行）

按[网格点]键，显示设置网格点号，按↑键，进行设定，按[运行]键，确认并保存，若紧接着进行自动测量，则该数据被对应标记，打印数据时自动打印上网格点号。

④ 复原功能

按一下[复位]键，回到初始状态，初始状态并显示LA。此时已测量的数据保存。如同时按[复位]、[运行]，并且先松开[复位]键，仪器先显示9999,后显示0000,则清除储存的所有测量结果，并且回到“初始状态。

5  24小时整时测量

按[复位]键到初始状态，按[整时]键进入24小时整时测量方式，然后设置测量时间， 按[定时] 键选择测量时间( 10s - 1m - 5m - 10m - 15m - 20m - 1h - 10s循环)， 若设定在10min时按一下[运行]确认，表示每小时自动测量10分钟，其余类推。仪器进入整时测量，测量24组数据并存储。

6 打印输出功能

- 连接HS4784打印机并打开打印机电源,仪器初始状态下按[输出]键二次，使显示2--1，按[运行]后打印机打印出单组数据。仪器显示2—1时,按[↑],显示2--2,按[运行]后打印机打印出整时测量数据(仪器要事先采集并存储数据)。

- 连接系统计算机，打开计算机并运行相应软件，按仪器[输出]键三次,显示3--1,按[运行]后计算机接收并处理单组测量数据，显示3—1时按[↑]后显示3—2,按[运行]后计算机接收整时测量数据。

7 注意事项

- 使用前必须先阅读本说明书，了解仪器的使用方法与注意事项。

- 分析仪所用的传声器是一种精密传感器，请勿碰撞，以免膜片破损，不用时应放置妥当。

- 安装电池或外接电源应注意极性，切勿反接，仪器长期不使用时应取下电池，以免漏液损坏仪器。

- 仪器每次使用前，最好先预热5分钟，特别是温度较高、测量低声级时最好先预热10分钟。

- 仪器应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成份高的空气或化学气体的地方，避免阳光直射。

- 请勿擅自拆卸仪器，如果仪器工作不正常，可送修理单位或厂方检修。