前置放大器使用说明书

1 概述：

前置放大器为恒流源（ICP）前置放大器，由恒流源供电，采用BNC插头输出，具有高输入阻抗、低输出阻抗、低噪声等特点，可很方便连接到一般的测量仪器使用，在前置放大器和测量仪器之间可以连接100 m长同轴电缆线。配合Φ12.7 mm(1/2 英寸)预极化测试传声器，常用于多通道噪声测量分析系统。

2 主要技术性能：

1）外型尺寸：Φ12.7 mm (1/2 英寸) 
2）频率范围：20 Hz～50 kHz ±0.2 dB ；10 Hz～100 kHz±0.5 dB 
3）测量范围：20dB～130dB

4）  增益  ：-0.3dB; 
5）输入阻抗：≥2 GΩ//0.5 pF 
6）总谐波失真：≤0.1 % 
7）最大输出电压：≥5.0 VRMS（电源电压+24 V时） 
8）输出阻抗：≤50 Ω 
9）本底噪声：A计权：≤5μV，22.4 Hz～22.4 kHz：≤15μV 
10）工作电流：ICP （2 mA～10 mA） 
11）输出连接：BNC插头 
12）传声器螺纹：M11.7 mm×0.423 mm(60 UNS) 
13）工作温度范围：-20 ℃～+60 ℃ 
14）极化电压：0V

15）电缆线长度：最长100m

3 使用说明：

3.1 电路连接：

传声器      前置放大器            恒流源

地

将传声器旋到前置放大器的螺纹端，前置放大器的另一端通过BNC连接线连接到具有恒流源供电的仪器BNC输入端，恒流源优选4 mA，恒流源供电电压优选+24 V±2V（电源电压太低，将降低最大不失真输出电压，电源电压低至+18V时，最大不失真输出电压仅为3V；电源电压太高，有可能损坏元器件）。连接好以后，传声器接收的声信号转换为电信号，经前置放大器阻抗变换后，送到仪器的输入端。

假如选用的传声器的灵敏度为50mV/Pa，当用声级校准器校准时，声级校准器产生94dB（1Pa）的声压级，这时前置放大器输出的电压约为50mV。但是由于每只传声器的灵敏度不一定相同，加上前置放大器会有一定的衰减，因此可能不一定是50mV，这时以实际校准值为准。

如果仪器内部没有恒流源供电，使用者应如图接上4mA（或最大到10mA）  恒流管，以及电容C。C的大小应根据恒流源的阻抗和仪器的输入阻抗的并联值，以及需要的测量下限频率来决定。如果没有恒流管，可以用一只场效应管接成恒流源，或者用一只3kΩ～5kΩ电阻来代替，电容器选用10μF，电容正极接至前置放大器输出端。

红声器材厂嘉兴分厂