KY-3N1测氮仪

使用说明书

一、产品简介：

仪器采用空气中的氮含量为79.0%进行定标，操作简便。

该仪器适应于变压器吸附制氮机，空分设备，钕铁硼磁性材料设备，化工流程以及氮氧混合气体中氮气浓度的分析。

二、技术性能：

1、最高检测氮含量 99.9%              5、电源:～220V±10%

2、精度:±0.2                        6、稳定性:24小时±0.3

3、响应时间:20秒(90%响应)            7、环境温度:0～40℃

4、环境湿度:≤85%                    8、电极寿命:6个月左右

三、仪器安装：

将仪器表面板上开76×76mm的正方形孔，然后将仪器插进开好的方孔内，再装上安装架并拧紧固定螺丝，仪器固定好后，接上220V交流电，再将氧电极插入仪器后面板的插座上，并接好输出控制触点开关，氧电极一头接被测气体，另一头排空，气体流量应控制正200～800ml/min为宜，流量可装针阀调节。

四、使用方法：

打开电源开关，开机稳定三分钟，将转换开关拨至校准,氧电极通入空气，然后调校准电位器，使读数显示79.0，调校完毕后通被测气体,但需注意气体的流量，这样即可连续监测。注：电极在不通被测气体的情况下，一般等下一次开机前电极取样室内已经和大气扩散平衡，可不必通空气，直接校准79.0±0.2。

建德市梅城氧分析仪器厂

厂址：杭州.新安江.法院路     电话：0571-64702846

开户：浙江省杭州市建德工行梅城分理处

帐号：1202028209005531706